货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳循环指标连续流动分析仪 | 1 | 采购人与成交供应商供货合同签署生效后6个月内安装调试到位。 | 湖北省荆州市石首市大垸镇石首麋鹿国家级自然保护区 |

注：供应商须以包为单位对该包中的全部内容进行响应，不得拆分，不完整的报价将被拒绝。

    - 二、总则

1、投标要求

1.1  供应商在准备响应文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合询价文件的要求。如与询价文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其保证金并拒绝其投标。

1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除询价文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在响应文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，响应文件中应列明其数量、单价、总价供买方参考。供应商也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在响应文件中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以成交供应商提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于询价文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。“*”号参数必须在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的彩页印刷资料或制造商出具的技术确认函或第三方检测机构出具的检测报告进行确证。如多个技术支持材料的同一参数存在不一致的情况，以技术支持材料中给出的最低标准认定该技术参数。如技术规格中有具体要求的，以技术规格为准。

- 如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

碳循环指标连续流动分析仪

1.建设背景

为确保湖泊与流域水安全全国重点实验室提升原始创新能力“两重”建设项目课题“长江中游流域生态观测试验子平台”的最终落地，在项目实施前需预先采购一套碳循环指标连续流动分析仪来完成长江中游碳循环监测系统的组建和整合。并在武汉植物园做先期运行测试，确定碳循环指标相关参数测定方法和数据可靠性，最终作为长江中游流域生态观测试验子平台的关键核心设备。

2.建设内容

碳循环指标连续流动分析仪由自动进样单元、试剂控制单元、蠕动泵和气泡发生单元、化学反应模块及检测器组成，主要用于土壤、水、植物等样品中铵态氮、硝态氮、亚硝态氮、总氮（全氮）、磷酸盐（有效磷）、总磷（全磷）、氯离子，硫化物、硫酸根，碳酸盐和碱度等指标的自动分析，通过进样器吸入液体样品后经蠕动泵与反应试剂混合，由气泡发生器产生气泡分隔样品，样品经透析与试剂反应显色后经检测器的特殊波段分析，获取相关结果。

3.技术要求

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 1.进样单元 | 1.1 配备自动进样器单元适用于大工作量要求。 *1.2标准品、空白和QC样品位≥22位；样品位≥3个样品架，≥340个以上样品位，可以在测试过程中取出样品架并添加样品，操作过程不需暂停仪器； 1.3 三维进样器，样品管/杯直径可选、高度可调； *1.4 进样器取样针数量不低于两个，满足四个样品同时进样，匹配检测器四个指标同时测定的需求。 |
| 2.蠕动泵单元 | *2.1 搭载高精度蠕动泵，内置甭管通道不低于32条； *2.2 泵内单元集成气泡发生设备，气泡产生设备可提供精确、均匀的气泡间隔。 2.3 搭载自动程控系统，可在测试完毕后自动清洗、自动维护，全自动启动和关闭系统，需提供软件界面的彩色图片证明，图片分辨率不低于300dpi。 |
| 3.化学分析单元 | *3.1化学分析单元具备在线样品处理装置，包括具备在线加热消解，加热温度不低于相关测定指标的国标要求温度，UV紫外消解用于水样的处理；配备镉柱还原装置，用于氮元素的多样分析要求。 3.2 此外还可以配备蒸馏、萃取、透析和离子交换功能。 3.3 混合反应圈由化学惰性的玻璃加工而成，防腐且便于观察。 3.4 检测器应配备双光束光度计，具有背景扣除光度计，波长范围符合对铵态氮、硝态氮、亚硝态氮、磷酸盐、硫酸盐、氯离子、碳酸盐以及碱度的测定要求。 *3.5 检测器配置数量要求满足同时测定四个指标的需求。 3.6 检测方法、检出限、检测范围符合国标、ISO等国内外标准，包括并不限于以下： *3.6.1 亚硝氮的测定分析方法：盐酸萘乙二胺流动分析法；检出限：0.001mg/L，检测范围：不低于0-1mg/L；硝态氮的测定分析方法：镉还原柱流动分析法；检出限：0.001mg/L，检测范围：0-1mg/L；硫酸肼法：（氯化钾和氯化钙浸提）检测范围：0-40.0mg/L;检测限：0.01mg/L *3.6.2铵盐/氨氮的测定分析方法：水杨酸钠流动分析法；检出限： 0.01mg /L，检测范围：低量程 0-10mg/L；高量程10-50mg/L *3.6.3磷酸盐的测定分析方法：钼酸铵流动分析法；碳酸氢钠浸提：检测范围：0-50.0mg/L(以P计);检测限：0.07mg /L(以P计);盐酸/氟化铵浸提：检测范围：0-50.0mg/L(以P计) 水中磷酸盐：检测范围：不低于0-10.0mg/L(以P计);检测限：0.01mg /L(以P计) *3.6.4 总氮的测定分析方法：碱性过硫酸钾氧化镉还原柱流动分析法；检出限：0.01mg/L，检测范围：0-20mg/L *3.6.5 总磷的测定分析方法：过硫酸钾氧化钼酸铵流动分析法；检出限：0.01mg /L，检测范围：0-20mg/L 3.6.6 硅酸盐：检测范围：0- 50.0mg/L(以Si计);检测限：0.02mg /L(以Si计) 3.6.7 氯离子：0- 250.0mg/L(以Cl计);检测限：0.09mg /L(以Cl计) *3.6.8 硫酸根：0- 200.0mg/L(以SO4计);检测限：0.17mg /L(以SO4计) *3.6.9 碳酸盐：0-1 g/L（以Na2CO3计），检测限：0.003 g /L（以Na2CO3计）；碱度：0-300mg/L（以Na2CO3计），检测限:5.4 mg/L（以Na2CO3计）。 |
| 4.试剂控制单元 | 4. 试剂控制单元： *4.1 专用的试剂瓶，满足所有参数同时检测的需求。试剂贮存温度 20-25℃，能自动进行清洗液和试剂的切换，≥15个的独立试剂切换阀。 4.2 同时显示每个试剂的液位（≥15个试剂的液位）、温度、箱体内的温度，具备液位自动报警。 |
| 5.控制显示终端 | 5.1 分析软件： *5.1.1 原厂配套工作站软件， 分析控制软件应支持中文Windows10 及以上操作系统，软件能自动控制仪器分析，无须人工干预。 *5.1.2 能监控每一分析运行过程,并能同时输入新的任务请求。可编制自动分析程序时间表完成全自动操作，数据采集和结果分析可同时进行。 *5.1.3 自动计算结果，自动校正标准曲线。 *5.1.4 针对超标或超出误差范围的样品，进行在线提示，并显示控制图，能自动产生文件名与样品编号。 5.1.5 具有中文、英文等多种语言可选,方便进行仪器操作。 5.2 数据处理系统： *5.2.1 配置不低于：处理器 CPU≥2.1GHz，核心数≥20、16G内存、1T硬盘、29寸液晶显示器。 *5.2.2 打印机：激光打印机，打印速度不低于33页/每分钟，自动双面。 |

4. 产品配置要求

4.1 碳循环指标连续流动分析仪：1套

仪器采用稳态反应的气泡间隔的连续流动分析（CFA）稳态反应原理。用于同时分析水体、土壤（或植物消解样）亚硝氮、硝氮、铵盐、磷酸盐、总磷、总氮等项目。必须配备在线高温高压紫外消解器，带无人值守和远程监控；

仪器配置包括：三维进样单元1套，满足至少四个参数项目的同时测定。

不低于32通道的蠕动泵单元1套

化学分析单元1套

控制显示终端1套

试剂控制单元1套

2年份使用耗材

5. 技术文件

5.1成交供应商须在合同生效后6个月内向买方提供一套完整的产品资料，包括产品操作手册、产品维修手册、各种应用参数等与应用、操作、维护有关的资料，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供。

5.2厂商须提供至少一套完整的产品资料原件。所有资料应清晰易读，且购买方合法拥有。产品资料原件如5.1中所述。

5.3如对水、电、气、通风、避光、防震、隔音、防尘、电磁屏蔽、基础设施等安装条件方面的特殊要求，成交供应商须在合同生效后1个月内向买方提供书面详细安装要求文档。

6.  技术服务

6.1 碳循环指标连续流动分析仪安装调试：

6.1.1 关于碳循环指标连续流动分析仪的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后1个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

6.1.2 碳循环指标连续流动分析仪到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。供应商提供给买方的货物，其所有部件都必须是原厂生产的最新、全新优质产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权。

6.1.3 每台碳循环指标连续流动分析仪的安装调试期不应长于10个工作日。

6.1.4 碳循环指标连续流动分析仪安装调试时，涉及的水、电、气、通风、避光、防震、隔音、防尘、电磁屏蔽、基础设施等安装条件方面的配套施工应由成交供应商完成。

6.2 技术培训：

6.2.1向用户提供三次现场操作培训，第一次在碳循环指标连续流动分析仪安装完毕，第二和第三次由采购人与成交供应商商定培训时间。培训应达到如下要求：①不少于2名专职技术人员完全掌握碳循环指标连续流动分析仪基本工作原理，注意事项，独立进行日常基本维护；②其他用户了解碳循环指标连续流动分析仪基本工作原理及注意事项，能独立操作或在专职技术人员指导下操作。

6.2.2提供2人次国内技术应用中心所在地集中培训。培训课程由基础理论、使用操作、日常维护、简单的维修、应用方法等内容组成。

6.3 维修保养：

6.3.1保修期：提供2年的保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内成交供应商应负责一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.3.2 维修响应时间：成交供应商应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿相应损失。保修期内，如碳循环指标连续流动分析仪出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。保修期内，由于设计缺陷或本身的质量问题，出现故障而连续3个月内未将其修好，供货商保证更换全新的碳循环指标连续流动分析仪(如有新型号同类碳循环指标连续流动分析仪，均需更换至最新型号)。

6.3.3厂商须提供为保证碳循环指标连续流动分析仪正常运行和维护所需要的专用工具、常用消耗品等。并列明常用消耗品、易损材料等数量，单价供买方选购参考。

7. 订货数量：1套

8. 最终用户所在地

湖北省荆州市石首市大垸镇石首麋鹿国家级自然保护区

9. 交货日期

采购人与成交供应商供货合同签署生效后6个月内安装调试到位。

10. 付款方式：

对于国产产品，合同签订后支付预付款 30%，货到指定地点后经武汉植物园组织人员清点认可后付 60%，最终经武汉植物园组织验收合格后付尾款 10%。

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证支付：90%凭合同要求单据支付；10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。